一、技术参数要求：

- 适用于注射用原料药和注射剂的溶液澄清度检测；

- 仪器采用散射光式测量原理860nm波长；

- 测量范围0.0-100.0NTU；

- 0-9.99NTU分辨率0.01NTU；测量范围10-100分辨率0.1NTU；

- 最小读数0.001；最少支持3点校准以保证测量的准确度；

- 稳定性≤±1％（满量程）；

- 具有显示屏和按键，可以直观便捷对散光式浊度仪进行操作及查看数据参数；

- 内部储存数据不少于500条数据；

- 能通过USB/RS232或其他更先进的方式连接针式打印机并输出符合GMP   标准的记录；

二、采购的设备、仪表情况说明：

购买整套散射光式浊度仪(检测溶液澄清度用)，包括散光式浊度仪一台，配套的浊度瓶（10支）及针式打印机一台（含连接线），电源适配器等配套的备件；到货后安装调试。